Замечания к инженерно-геодезическому отчёту
Проверка отчёта подрядчика на соответствие ТЗ
Критичные расхождения — для решения заказчика и проектировщика
В разделе 1 отчёта заявлены масштаб 1:1000 вместо 1:500, сечение рельефа 1,0 м вместо 0,5 м и площадь 0,9 га вместо 1,2 га (ТЗ, п. 5). Недостающая площадь по заявленным величинам: 1,2 − 0,9 = 0,3 га; 0,3 / 1,2 × 100 = 25 %. Местоположение непокрытой части без графики определить нельзя. Эти расхождения влияют на полноту исходных данных для проектной документации.
В разделе 4 срок поверки GNSS-приёмников указан до 15.03.2026, тогда как полевые работы выполнены 12–20.05.2026. По представленным сведениям требование п. 8 ТЗ не выполнено. Требуется подтвердить действующую поверку фактически использованных приборов; если подтверждения нет — согласовать проверку геодезической основы и необходимых повторных измерений с ответственным специалистом.
Вывод: представленная версия не подтверждает выполнение ТЗ в требуемом объёме. Рекомендуется вернуть её подрядчику на доработку. Окончательное решение о приёмке принимает заказчик.
Основание и пределы проверки
Открыты и прочитаны оба PDF: TZ_geodeziya.pdf — 1 страница; Otchet_podryadchika.pdf — 2 страницы. Документы прямо обозначены как демонстрационные, объект и организации условные. Регион — Ленинградская область, взят из п. 2 ТЗ и раздела 1 отчёта; система координат и высот — из п. 6 ТЗ. Стадия — проектная документация.
Замечания основаны на конкретных пунктах предоставленного ТЗ, а не на предполагаемых дополнительных требованиях. Это проверка соответствия ТЗ, не полная нормативная экспертиза методик. В PDF отчёта есть только перечень приложений: сам топографический план, копии поверок и другие приложения не представлены. Перечисление приложения не доказывает его наличие в переданном комплекте. Отсутствие данных не приравнивается к доказанному невыполнению работ.
Сверка всех пунктов ТЗ
	Пункт ТЗ
	Что представлено и где
	Вердикт
	Что требуется

	1. Наименование объекта
	Стр. 1, заголовок: «Складское здание с парковкой».
	соответствует
	Замечаний к наименованию нет; условный характер подтверждён пометкой демо-данных.

	2. Местоположение
	Стр. 1, раздел 1: Ленинградская область, условный земельный участок.
	соответствует
	Соответствует по местоположению на уровне детализации самого ТЗ. Площадь съёмки проверена отдельно по п. 5.

	3. Заказчик / исполнитель
	Стр. 1, титульная часть: условный заказчик и условная изыскательская организация.
	соответствует
	Замечаний к условным наименованиям нет.

	4. Стадия проектирования
	Стр. 1, раздел 1: для подготовки проектной документации.
	соответствует
	Замечаний нет.

	5. Масштаб 1:500
	Стр. 1, раздел 1: 1:1000.
	не соответствует
	Обеспечить материалы съёмки и план в масштабе 1:500; подтвердить достаточность исходных измерений.

	5. Сечение рельефа 0,5 м
	Стр. 1, раздел 1: 1,0 м.
	не соответствует
	Обеспечить сечение 0,5 м по достаточным высотным данным.

	5. Съёмка всего участка 1,2 га
	Стр. 1, раздел 1: 0,9 га.
	не соответствует
	Обеспечить покрытие всего участка; подтвердить границы съёмки графически.

	6. МСК-47, зона 2
	Стр. 1, раздел 3: указана МСК-47, зона 2.
	соответствует
	Соответствие подтверждено только текстовой декларацией; координат и графики для независимой проверки нет.

	6. Балтийская система высот 1977 г.
	Стр. 1, раздел 3: высотная система не названа.
	данных нет
	Указать БСВ 1977 г., источник высот и представить каталог отметок.

	7. Съёмка подземных коммуникаций
	Стр. 1, раздел 5: нанесены по результатам обследования трассоискателем.
	соответствует
	Текстовое описание вида работ есть; полнота нанесения без плана не проверяется.

	7. Согласование с эксплуатирующими организациями
	Стр. 1, раздел 5: согласование не упомянуто; раздел 7, стр. 1–2: акты не перечислены и не приложены.
	данных нет
	Представить подтверждение согласования полноты и правильности нанесения коммуникаций.

	8. Поверка GNSS на весь период работ
	Стр. 1, раздел 4: № С-00/0000, до 15.03.2026; раздел 1: работы 12–20.05.2026.
	не соответствует
	Устранить несоответствие документально либо определить необходимость повторных измерений.

	8. Поверка тахеометра на весь период работ
	Стр. 1, раздел 4: № С-00/0001, до 20.11.2026; дата начала действия не указана, копия не представлена.
	данных нет
	Конечная дата позже полевых работ, но для проверки всего периода требуется копия документа о поверке.

	8. Копии свидетельств в приложениях
	Раздел 7, стр. 2: приложение В названо, сами копии отсутствуют в переданном PDF.
	данных нет
	Передать копии по фактически использованным средствам измерений.

	9. Технический отчёт
	Переданный PDF содержит текстовый отчёт, стр. 1–2.
	соответствует
	Наличие текста подтверждено; его замечания и недостающие компоненты приведены отдельно.

	9. Топографический план 1:500
	Раздел 7, стр. 2: приложение Б названо, сам план не представлен; в разделе 1 заявлен масштаб съёмки 1:1000.
	данных нет
	Представить план 1:500 и устранить расхождение с текстом отчёта. Фактический масштаб отсутствующего плана не установлен.

	9. Каталог координат и высот пунктов основы
	Стр. 1, раздел 3: закреплено 4 пункта; каталог не представлен и в разделе 7 не назван.
	данных нет
	Представить каталог координат и высот всех четырёх пунктов.

	9. Копии свидетельств о поверке
	Раздел 7, стр. 2: приложение В только перечислено.
	данных нет
	Представить сами копии; замечание совпадает с проверкой п. 8, отдельным нарушением не дублируется.

	9. Акты согласования коммуникаций
	Раздел 7, стр. 1–2: не перечислены и не представлены.
	данных нет
	Дополнить перечень и комплект актами; замечание совпадает с проверкой п. 7.

	10. Полевые работы в мае 2026 г.
	Стр. 1, раздел 1: 12–20 мая 2026 г.
	соответствует
	По заявленным датам замечаний нет.

	10. Сдача до 15.06.2026
	Указан только год отчёта; дата передачи заказчику отсутствует.
	данных нет
	Представить дату фактической сдачи и подтверждающий документ. Просрочка по этим двум PDF не установлена.


Реестр замечаний без дублирования
1. Масштаб съёмки не соответствует заданию
Где: отчёт, стр. 1, раздел 1: «Выполнена топографическая съёмка в масштабе 1:1000».
Что требует ТЗ: п. 5 — масштаб 1:500; п. 9 — топографический план М 1:500.
Что исправить: представить материалы требуемого масштаба. Простое изменение надписи или увеличение изображения не подтверждает выполнение съёмки 1:500. Подрядчику следует подтвердить достаточность исходных измерений либо дополнить съёмку; если в тексте опечатка, подтвердить это полевыми материалами и самим планом.
2. Сечение рельефа не соответствует заданию
Где: отчёт, стр. 1, раздел 1: горизонтали через 1,0 м.
Что требует ТЗ: п. 5 — через 0,5 м.
Что исправить: обеспечить горизонтали через 0,5 м на основании высотных данных, достаточных для требуемого результата; при недостатке исходных данных выполнить дополнительные измерения, затем исправить план и отчёт.
3. Заявленный объём съёмки меньше заданного
Где: отчёт, стр. 1, раздел 1: 0,9 га.
Что требует ТЗ: п. 5 — вся площадь участка 1,2 га; площадь участка также указана в п. 2.
Что исправить: представить границы выполненной съёмки и обеспечить весь участок. По заявленным площадям недостаёт 0,3 га, или 25 %. Без плана нельзя определить, какая именно часть участка не охвачена.
4. Не подтверждена требуемая высотная система
Где: отчёт, стр. 1, раздел 3: МСК-47, зона 2 названа, система высот отсутствует.
Что требует ТЗ: п. 6 — Балтийская система высот 1977 г.
Что исправить: указать принятую систему высот, исходные высотные пункты/реперы и источник отметок; представить каталог высот пунктов основы. Применение иной системы не доказано — данных нет.
5. Нет подтверждения согласования подземных коммуникаций
Где: отчёт, стр. 1, раздел 5 описывает трассоискатель; раздел 7, стр. 1–2 не содержит актов согласования.
Что требует ТЗ: п. 7 — обязательное согласование полноты и правильности нанесения с эксплуатирующими организациями; п. 9 — акты в составе отчёта.
Что исправить: представить акты согласования, относящиеся к выдаваемому плану, и включить их в перечень приложений. Обследование трассоискателем само по себе не подтверждает выполнение согласования. Утверждать, что согласование вообще не проводилось, по этим материалам нельзя.
6. Заявленная поверка GNSS истекла до полевых работ
Где: отчёт, стр. 1, раздел 4: GNSS-приёмник, 2 шт., № С-00/0000, до 15.03.2026; раздел 1: полевые работы 12–20.05.2026. В разделе 3 геодезическая основа создана спутниковыми определениями.
Что требует ТЗ: п. 8 — действующие свидетельства на весь период полевых работ и копии в приложениях.
Что исправить: представить документы о действующей поверке фактически использованных приёмников с идентификацией каждого прибора и согласовать данные таблицы с первичными документами. Не считать автоматически недостоверными все результаты: если действующей поверки действительно не было, ответственному специалисту необходимо определить объём контрольных/повторных измерений.
7. Перечисленные приложения фактически не переданы
Где: отчёт, раздел 7, стр. 1–2: А — ТЗ, Б — план, В — поверки; PDF заканчивается перечнем, содержимого приложений нет. Само ТЗ поступило отдельным файлом.
Что требует ТЗ: п. 8 — копии поверок; п. 9 — топографический план 1:500 и копии поверок в комплекте.
Что исправить: передать фактический план и документы о поверке. ТЗ как отдельный файл доступно для проверки, однако наличие приложения А внутри отчёта не подтверждено. По тахеометру конечная дата 20.11.2026 сама по себе не подтверждает дату начала действия поверки и покрытие всего периода работ.
8. Не представлен каталог координат и высот пунктов основы
Где: отчёт, стр. 1, раздел 3: закреплено 4 пункта; раздел 7, стр. 1–2: каталог не перечислен и отсутствует.
Что требует ТЗ: п. 9 — каталог координат и высот пунктов геодезической основы.
Что исправить: представить каталог всех четырёх пунктов в МСК-47, зона 2 и БСВ 1977 г., с идентификацией пунктов. Без него независимая проверка основы по представленному комплекту невозможна.
9. Не подтверждён срок сдачи
Где: отчёт, стр. 1: только «2026 г.»; дата передачи заказчику отсутствует.
Что требует ТЗ: п. 10 — сдача до 15.06.2026.
Что исправить: представить сопроводительное письмо, акт передачи или иной документ с датой сдачи. Полевые работы по заявленным датам выполнены в предусмотренный месяц. Просрочка сдачи не установлена.
Дополнительные ограничения проверки — не самостоятельные нарушения ТЗ
1. Контроль качества. Раздел 6, стр. 1 содержит утверждение о контроле 5 % пикетов и допустимых погрешностях без численных результатов, исходных объёмов и принятых допусков. По этому тексту нельзя независимо подтвердить точность. Для проверки исправленного результата следует запросить материалы контроля и численные показатели; нарушения конкретного допуска по имеющимся данным не установлены. Само ТЗ не задаёт долю контрольных пикетов.
2. Материалы 2019 г. Раздел 2 прямо говорит, что старый план использован для рекогносцировки, а съёмка выполнена заново из-за изменений ситуации. Старый план не заявлен как итоговый результат. Его актуальность для проектирования не подтверждена и не принимается по умолчанию; нарушение только из-за упоминания 2019 г. не устанавливается. Нормативный срок актуальности старых материалов в рамках этой сверки ТЗ не определён.
3. Точность и графика. Без самого плана, каталогов и материалов измерений нельзя проверить геометрию, полноту ситуации, корректность горизонталей, фактические системы координат и высот и численные погрешности. Соответствие декларации в тексте не означает инструментальную проверку.
Что запросить при повторной сдаче
Исправленный отчёт; фактический топографический план 1:500 с горизонталями 0,5 м на весь участок 1,2 га; каталог четырёх пунктов основы; подтверждение БСВ 1977 г.; копии поверок по фактически использованным приборам на весь период работ; акты согласования коммуникаций; подтверждение даты сдачи. Дополнительно — материалы контроля, необходимые для проверки исправленного результата.
Согласованное изменение ТЗ или разрешение на отступления среди предоставленных документов отсутствует. До подтверждения таких изменений проверка выполнена по исходному ТЗ.
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